ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

[image: ]
	
		





Инструкция по настройке и калибровке устройств серии ИРИС





Утвердил:
Пирогов М.Г.

Проверил:
Новиков В.В.

Составил:
Веселов Р.А.






История изменений:
	№
	Дата
	Описание
	Автор

	001.000
	29.04.2023
	Первичное создание документа. 
	Веселов Р.А.





Оглавление
Введение	4
Требуемые материалы	5
Подготовка к настройки и калибровки устройств	6
Запуск настройки и калибровки	8
Дополнительная информация для настройки и калибровки устройства ИРИС-96	11
Дополнительная информация для настройки и калибровки устройства ИРИС-О и ИРИС-О2	13
Лист ознакомления	15





[bookmark: _Toc215486592]Введение
Данная инструкция регламентирует последовательность операций, необходимых для настройки и калибровки устройств ИРИС-120, ИРИС-96, ИРИС-О, ИРИС-О2. Документ предназначен для применения в процессе производства цифровых устройств.

[bookmark: _Toc215486593]Требуемые материалы
1. Устройство, подготовленное к процедурам настройки и калибровки.
2. Калибратор переменного тока К2М.
3. Калибратор постоянного тока H4-14 (применяется для устройств ИРИС-О и ИРИС-О2).
4. Преобразователь интерфейсов Юкка.
5. Комплект для подключения модуля RS485.
Примечание: для устройств ИРИС-О и ИРИС-О2 используется специализированная обвязка, поскольку модуль связи RS-485 подключается к выводам 12, 13, 14 клеммной колодки, тогда как для устройств ИРИС-120 и ИРИС-96 — к выводам 8, 9, 10.
6. Программное обеспечение: IRIS, VCP (Virtual COM Port), kalibratork2.


[bookmark: _Toc215486594]Подготовка к настройке и калибровке устройств
1. Подключите устройства к подготовленной обвязке с преобразователем интерфейсов Юкка, предназначенной для подключения модуля RS-485 к персональному компьютеру.
2. К верхнему 6-контактному разъёму каждого из пяти устройств ИРИС-120 подключите специализированную обвязку от калибратора переменного тока К2М для замыкания токовой цепи. Это необходимо для измерения тока, протекающего через сложную электрическую цепь, включающую источники тока и все подключённые внешние элементы (наши устройства).
Примечание: Для проведения настройки и калибровки ИРИС-120, всегда требуется подключение обвязки для замыкания токовой цепи ко всем пяти устройствам, даже если калибруется только одно из них. Аналогичное требование распространяется на устройства ИРИС-О и ИРИС-О2.













3. Нажмите на кнопку включения калибратора переменного тока К2М.
4. Запустите программу KalibratorK2 
5. Запущенная программ выглядит так
6. Нажмите кнопку Передать. После этого в нижней части окна появится сообщение. Программу можно свернуть.


7. Обратите внимание на номер COM-порта (в данном примере — 29). Он понадобится далее.
8. Включите автоматический выключатель (автомат) для запуска устройств.


[bookmark: _Toc215486595]Запуск настройки и калибровки
1. Перейдите в папку с приложением для настройки и калибровки устройств 


2. Запускаем программу IRIS. 
3. Нажмите на клавишу Поиск устройств.[image: ]
4. Нажмите на клавишу Калибровка всех.
5. В интерфейсе программного обеспечения выберите необходимый калибратор (в данном случае — К2М), а также соответствующий COM-порт.
6. Запустите процесс калибровки, нажав кнопку Начать калибровку. После появления всплывающего окна подтвердите действие, нажав ОК. Дождитесь завершения процедуры калибровки устройств.







7.  После успешной калибровки устройства появится всплывающее окно с сообщением Калибровка завершена. Нажмите кнопку ОК.



8. Перейдите во вкладку Автоматическая проверка устройств, выберите калибратор К2М и соответствующий COM-порт.

9.  Перед запуском процедуры проверки устройств необходимо предварительно проконтролировать работоспособность индикации. Для этого следует нажать кнопку Тест индикации и убедиться в корректной работе индикационных элементов непосредственно на каждом устройстве.
10.  Процедура проверки инициируется нажатием кнопки Старт проверки. Перед завершением теста появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости нажать кнопки на тестируемых устройствах. После выполнения этого действия предупреждающее окно закроется, и на экране отобразятся результаты проверки устройств.

















11.  Закройте программу, отключите тестируемые устройства от источника питания, а также отсоедините их от специальной обвязки.
[bookmark: _Toc215486596]Дополнительная информация для настройки и калибровки устройства ИРИС-96
Для настройки и калибровки устройства ИРИС-96 выполняются аналогичные операции, как и для ИРИС-120, за исключением схемы подключения, особенности которой будут рассмотрены ниже.
Устройство ИРИС-96 размещается таким образом, чтобы трансформаторы находились ближе к оператору. Через трансформаторы последовательно пропускаются три провода — чёрный, красный и зелёный, которые затем подключаются к калибратору К2М с использованием соответствующей цветовой обвязки.























Также допускается индивидуальная калибровка устройств ИРИС-96, при которой к обвязке подключается только одно устройство.














[bookmark: _Toc215486597]Дополнительная информация для настройки и калибровки устройства ИРИС-О и ИРИС-О2
Для настройки и калибровки устройства ИРИС-О и ИРИС-О2 выполняются аналогичные операции, как и для ИРИС-120 и ИРИС-96 за исключением схемы подключения и программного обеспечения. Особенности процесса описаны ниже.
1. Для замыкания каналов Ib и Ic на калибраторе К2М используется специализированная обвязка для ИРИС-96, путём подключения чёрного и красного проводов. При этом индикаторы на калибраторе К2М для каналов Ib и Ic должны погаснуть, а активным остаётся только индикатор Ia.












2. Включите калибратор постоянного тока и напряжения H4-14 и выполните его настройку:
a) Войдите в меню устройства.
b) Выберите вкладку Настройки и подтвердите выбор.
c) Перейдите во вкладку Настройка USB и снова подтвердите выбор.
d) В разделе Настройка USB выберите режим Накопитель данных. Устройство определится на компьютере, и откроется папка с драйвером.
e) Вернитесь в раздел Настройка USB и выберите режим Виртуальный COM-порт. Папка закроется автоматически. Устройство готово к работе.
3.  Подключите устройства к специальной обвязке и включите питание.

4. Программное обеспечение находится в папке.
5. Откройте папку и запустите программу. 

6. Выполните действия, аналогичные калибровке устройств ИРИС-96 и ИРИС-120:
a) Нажмите кнопку Поиск устройств, затем — Калибровка всех.
b) В появившемся окне выберите конфигурацию BRG и подтвердите выбор, нажав кнопку Есть. Примечание: данная операция применяется исключительно для устройств ИРИС-О в исполнении с конфигурацией BRG.
7.  Выберите COM-порты для устройств, необходимых для настройки и калибровки ИРИС-О и ИРИС-О2. При правильном подключении COM-порты должны определиться автоматически.









8. Выполните те же операции, что и при настройке и калибровке ИРИС-96 и ИРИС-120.
[bookmark: _Toc215486598]Лист ознакомления
	№ п/п
	Фамилия И.О. работника
	Должность
	Дата ознакомления
	Подпись

	1
	

	
	
	

	2
	

	
	
	

	3
	

	
	
	

	4
	

	
	
	

	5
	

	
	
	

	6
	

	
	
	

	7
	

	
	
	

	8
	

	
	
	

	9
	

	
	
	

	10
	

	
	
	

	11
	

	
	
	

	12
	

	
	
	



2

MТ.ДСП.ИнстрПЦУ.ИРИС.НУ.01
image3.jpeg




image4.png
{istibratork
= spnu




image5.png
[ Kanu6parop K2 Moandmrauns Pecype-k2
alin_Pesaruposanne Acicrun_Hacrpoiixa_Oxia_Moviouss

0. gl - =

Cosgars. Orcprs. Cosparums 3xenopr

| ©

Aot saparve

| Napawerpe: Hanpsxeruti

[ Oratpawaevos remprnerie

uanason [220.0 <] |

| Crenvercasy
vervie, B

Boccranomms | |

Uronvenay
@33

| Brorogeme| ®2scmni

|

T Kuagn) T Kuegn) D1 Kueqn)
CINKUas(r) ' Kueetr) 1 Kucafn)

I e mpmw e

U [220.000 | (0.000 | (0.000° | [120.000° |
Us [220.000 ]‘[oooo ]‘[120m]‘[1mw ]
Ucw 220,000 | | | [120.000° | [120000°]|
I T ]
Uss 301051 0000 | 30000 1200000
Usc 381051 | -90.000° | 120.000°
= S oo e

I Tacrora. T ]
t [49.997 | af [0.003 |

Hecmerpin

Pasrie
napaneTp

Mexaypasroe

napaneTp 246

510 12 14 16 18 20 22 24 26 26 30 32 34 36 36 40 42 44 46 48 50
Howep rapuoruxu

Ui.B | 220.0000

U2.B 0.0000 0.0000

3810512 gy %

Kou. %

0.000
0.000

Mapanierpr e
FapMORHECIL: COTTIBAIOI
@asm0r0 HanpaKers

Mapanerpe e rapromiiectin]
cocTas IO MeXaYPacHOD
Hampxer

Uo,B | 0.0000 0.0000

[ oo PP/ AT MEKBKEHVA CHPICOIaTEHOeT, %
[ —————r TR

Kua 0000 Ky, 0.000 | Ky 0.000
Kua 0000 | Kuge 0.000 | Kuea 0.000

I ChererEApaTEsKiE SHE R FaTp e, B

Comnopr - [COM23 ] | Cropocrs - [115200 < |

n 2 j Pasa |uA | Keruposars ~

o[£ 2] asa [ima ]





image6.png




image7.png
Com nopr - [COM23_~ | Copocrs - [115200 +





image8.png




image9.png
$0
%7?3 Mouck ycTpolicTs - Hactpolika GopMynbl 3akasa KannBpoBka KaHasos ABTOMaTAueckas NpoBepka yCTpoiicTBa
0f

MakcamansHii agpec Modbus 1 % CkopocTs, 604 115200 v YeHocTe  Her v Cron-6ur 1 v Mowcx yerpoiicts

HaliZieHO YCTPOMCTR 2 tamtmsase:  Moosspra e

j' E j kv VPUC-96 N2 16226 Aapec: 1 COM nopr: COMAS
<= -‘ -’ Ua

I
[ A A
| -' ,— wy Uin 100 B Un100 vB fln _ 5 A 205 YA Pexum Csobommii v
3555.
W
Y =Vc
VPG Smsussii.

‘® ;w;:mf::««mwe Textuueckas noadepxka 8 800 555 2511 | 01@i-mtnet

Uin 100 B U210 vB fln _ 5 A 205 YA Pexum Ceobommii v

VPUC-96 Ne 15973 Aapec: 1 COM nopr: COMa4

I I e ———

1050 O e6®

E
.
E
3
¥
8




image10.png




image11.png
1050 [OCX-X)

S S Touck yctpoiicts  Hactpoiika Gopmysbl 3akasa Kanmbposka kaHasios  Astomarnueckas npoBepka ycTpoiicTea

VA karana  Touka 1

VA karana  Touka 1

VA karana  Touka 1

Buifop pexuma kaambposkm:

Pyunoii

{ @ Mionpoueccapisie
] Texvonorun

Touka 2

Touka 2

Touka2  Toua3  Touad  Toua5 Touab  Toua7  Toua8 Toua9 Toukal0 Toukall  Touka !
o

Hacrpoiika nycka kanm6poBkm

IS e c-czrop_ KM~ COM29 ~ E

CepviHuii Howep npnbopa 15973 ~

°
?) orsat0 |
( 5
Yposess gocryna | (&) npocworp Texsuseckan nopaepxKa 880055525 11 | 01@i-mtnet (5P
a . B L





image12.png
Mpeasapirensre TpeSozanis 4na KannBposicn x

1.KaMBPOBKa YCTPOTICTSa AOMKHa SHMOTHATLCS 41 BCex uenell
JCTpOiicTBa. Cxewa noaKiIoNerHs eneit Hanpsxens 41
posoHas(Ua, Ub, Uc, Unl.  Cxewa noawiiosenis ueneii 1oxa 3x
nposoHas(ia, b, 10, MoaknIoNHTS Uen ToKa(3X NposoAHas oxewa) 1
Hanpxenns i posognan cema]

23anucars yeraseu tt = 1, tn = 1

3£ spews 5 ycrpoiicrae w Ha K oTAMSIOTCR Gone ek Ha 1
M, TO SHOTHATS CHAXPOHISAUNID SDEMEHH





image13.png
Kenusposka sasepuiena





image14.png
: 1050 3 ©) @@@‘1

SO e - 6 B
S © Towck yctpoiicts Hactpoiika popmynbl 3akasa  Kannbposka kaHanos

Do

CBpOCHTS HACTROFikY Ha 3380ACKIE O

nposepkm

MposepaTs Hannuve proksaka DIDo 1

Monssos:

g
|
!.
d
]
|

enb
K2M ¥ COM29 ~

TecT HAMKaLmMm

020145
08012000

S 2

@;ﬂ;:mf::mpm Yposens gocryna | cepaic Texanueckan nosepxa 8 800 55525 11 | 01@i-mtnet





image15.png
MNpepynpexaeHue

HaxmuTe KHOMKM Ha T

yCTpoiicTax

(o1




image16.png
$0 _ 5 .
o S [ouck ycTpoiicts  Hactpoika popmynbl 3akasa Kannbposka kaHanos

Do

CBpOCHTS HACTROFikY Ha 3380ACKIE O

L[] Mposepsms Hanvuve proksara DiDo
I v COM29 ¥
a

nposepkm

OGpasnoesie
baasesa

T 7 ST
o S S—

i
f002% i
@ Mreponpoieccopre Yposens aocryna | - cepenc Texueckan noasepxka 88005552511 | O1@i-minet  orios
Tewonormn 08012000
- — P P . e





image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.png




image21.png
[ de 15.01.2025 1354 Mlanka ¢ paitnammn
lloge 11072025 1250 Manea ¢ gaiinsun

] Reports 26112025816 Manea ¢ gaiinsun

| Reports Eror 20072025 1115 Manea ¢ gaiinsun

] ComPortList 21072025810 siin *E
(3 Configuration.di 1912202415551 Pacumperne npi. 116K6
3 Dothetzipal 12022004 1707 Pacumperne npi. 1K
© Dethetzip 12022004 1707 Microsoft Edge H.. 05K
4 tonicZibdil 06072017 1554 Pacumperue npi. %K
B rs 15012005 1354 Mpwnoscesne 13543K6
T Risexe 19122024 15351 siin"CONFIG" 366
[ IisNinjaCalibration 15.01.2025 13:54. Mpunoxenme 5849KB
1 hishijaCalibration.exe 25102024 16:22 siin"CONFIG" 26
1] IRiSResourcesLibrary.i 15012025 1320 Pacumperne npi. 55K
1 risTiansporti 191220415351 Pacumperne npi. K6
[ togg 29072025 1221 siin 14064 KB
[ ModbusLib.l 15012025 1320 Pacumperne npi. 3eK6
4 NLoadl 7052022323 Pacumpesue non. 23K





image22.png
T e I R R ST

Kanu6poska, nosepka Upuc-0, Vpuc-02
0, m
% I T T

Do o 0 0

AC U2 0 0 0
ach 0 0 0
AcR 0 0 0
pCut 0 0 0
DCU2 0 0 0
ocin 0 0 0

nC2 0 0 0

3T TOUKY Kanu 0 oncKyX 3Hau. Kanubp xpaHuTL y uTats

Hactpoiika nycka kanmbposku

KanGposka ComPort kanu6patopa H4-14 COM20 ~

Bribop pexuma kanmbpc . A

ComPort kanw6patopa K2m COM29 ¥
ComPort Arren COM11 ¥
ComPort Sranon Wpuc COM12 ¥

Cepwiinuili Homep npuopa

L@ Mrponpousccopre Yposess socryna | (8) npocuorp Bepaua 2.4.894 Texaueckan nomepksa 88005552511 | O1@Fmtnet  F00%
R — = I IV 7 S T S——





image1.emf

image2.jpeg




